## Slide 1: DHCAL工作汇报
王宇、张俊斌
2017/03/29

## Slide 2: Microroc工作方式
-
+
-
+
-
+
10-bit DAC
模拟部分
  信号经过成形后与比较器比较
  比较器的结果由数字部分存储
  比较器阈值分别由
  3个10-bit DAC提供

## Slide 3: Microroc工作方式
64通道trigger进行或操作
模拟-->数字部分
  比较器结果经过一个锁存器进行锁存
  任何一个通道有trigger输出，将数据写入RAM

## Slide 4: Microroc工作方式
数据格式
  一次击中信息有160bit
  存储160bit * 128个数据
串行读回
  5M时钟
  160bit数据需要32μs

## Slide 5: S曲线测试
触发率和10-bit DAC码值关系
  给定电荷量，测量不同DAC码值时触发的次数
  DAC码值越高，阈越低
如何做S曲线
  用信号发生器注入电荷
  信号发生器产生一个同频率的时钟信号
  FPGA同时计数时钟个数和触发个数
  比值即为该阈值对应的触发率
DAC
Trigger
out_sh
DAC
Trigger
out_sh

## Slide 6: S曲线测试
单通道测试
  输入信号80fC
  Trigger0和Trigger1对应的是High Gain Shaper
  Trigger2对应Low Gain Shaper

## Slide 7: S曲线测试
0输入情况
  S曲线50%触发率对应的DAC输出即为基线电压
  S曲线有展宽，需要修正
  第61通道是坏的
Chn61

## Slide 8: S曲线测试
未修正
根据基线
电压修正
根据S曲线
电压修正
64通道基线电压修正
  两种修正办法：
    用电压表量基线电压，然后修正
    根据未修正的S曲线的50%触发率对应的DAC码值进行修正

## Slide 9: S曲线测试
64通道基线电压修正
  将50%触发率对应的DAC码值计算出来，进行统计
  修正之后DAC码值更集中

## Slide 10: S曲线测试
低电荷量(<10fC)注入情况
  可以得到最小电荷分辨能力，2fC电荷量可以分辨
  测量小电荷量输入情况的成形输出线性
Chn 61

## Slide 11: 探测器联调
8keV X射线
  示波器观察out_sh输出波形
击中图

## Slide 12: 探测器联调
S曲线
  S曲线有一定展宽

## Slide 13: 下一步
对不同电荷输入做S曲线
  找到该电荷量对应的阈值
接上探测器测“计数率-阈值”曲线
  测量不同阈值下的计数率
  根据计数率计算探测器输出电荷量的分布
  可以在现有的S曲线测试基础上修改，工作量不大

## Slide 14: 下一步
四片ASIC同时工作
  配置：
    ASIC菊花链配置
    修改量很小
  数据采集
    4片ASIC的Start_Acq信号同时给出
    工作模式
      单片ASIC的工作模式：任何一个通道被击中，这片ASIC所有通道的比较结果都会被写入RAM
      多片ASIC工作时：其中一片AISC被击中时，其他ASIC的比较结果是否需要写入RAM？