## Slide 1: CEPC强子量能器 半数字化方案读出电子学预研进展
王宇
2017/09/08

## Slide 2: 内容
背景
  取样型量能器
  粒子流算法与半数字化读出
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试
  芯片测试
  探测器联调
下一步方案
  FEB板方案
  DIF板方案

## Slide 3: 取样型量能器
构造
  吸收层：Fe或者W
  灵敏层：探测单元—气体探测器或者半导体探测器

## Slide 4: 粒子流算法
Jet能量分布
  62%的能量由量能器进行测量
  强子量能器的能量分辨率不高
粒子流算法
  利用径迹测量带电粒子能量
带电粒子
62%
10%
中性强子
光子
27%
中微子
1%
Jet能量比例
带电粒子
中性强子
光子
强子量能器
径迹测量
电磁量能器

## Slide 5: 高颗粒度量能器
分辨邻近事例
  量能器单元尽可能小
强子量能器读出方案
  模拟读出
    能量分辨率高、功耗大
  数字读出&半数字读出
    1-bit的信息即可提供粒子径迹信息 -> 数字读出
    高能强子簇射中电磁部分会造成能量分辨率降低
    使用多个阈读出可以提高能量
高颗粒度量能器

## Slide 6: 探测器
GEM探测器
  有效面积30cm*30cm
  每个Pad大小为1cm2

## Slide 7: 内容
背景
  取样型量能器
  粒子流算法与半数字化读出
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试
  芯片测试
  探测器联调
下一步方案
  FEB板方案
  DIF板方案

## Slide 8: Microroc芯片
半数字读出芯片
模拟部分
数字部分
MICROROC关键参数
64通道
3阈读出
最小可分辨电荷量2fC

## Slide 9: 设计方案
验证
阳极读出板：GEM探测器的阳极读出，共900个 的pad
MICROROC测试板：PCB上集成4片MICROROC，用菊花链的形式连接。
DIF板：完成MICROROC数据采集、配置、自动化测试。

## Slide 10: 内容
背景
  取样型量能器
  粒子流算法与半数字化读出
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试
  芯片测试
  探测器联调
下一步方案
  FEB板方案
  DIF板方案

## Slide 11: 芯片测试
阈值--触发率测试(S曲线测试)
  利用芯片比较器测量噪声
  原理
    用信号发生器通过电容产生电荷
    同时信号发生器产生一个的同频率的时钟信号
    设定一个阈值
    FPGA同时计数时钟个数和触发个数
    比值即为该阈值对应的触发率

## Slide 12: S曲线测试
  原理
    不断改变阈值，测量触发率
    得到触发率和阈值关系曲线
  物理含义
    幅度分布概率密度累计曲线
    相邻两个阈值做差得到噪声分布
    S曲线50%处对应的阈值即为该电荷量对应的阈值

## Slide 13: 芯片测试
刻度曲线
噪声
  S曲线的展宽即为噪声
High Gain
Low Gain
500fC
140fC
3个DAC码值~0.7fC

## Slide 14: 探测器联调
宇宙线测量探测效率&串扰
  通过读回数据包和总触发数测量探测效率
    效率：10981/13000～84.5%
  串扰
    宇宙线击中的Pad周围Pad的过阈情况
    对周围Pad有影响的事例数～1.5%

## Slide 15: 探测器联调
片外ADC测量均匀性
  测量8keV能谱
  测量不同的Pad得到探测器均匀性
Mean: 0.726
RMS: 0.1383

## Slide 16: 内容
背景
  取样型量能器
  粒子流算法与半数字化读出
读出电子学方案
  Microroc芯片
  设计方案
测试
  芯片测试
  探测器联调
下一步方案
  FEB板方案
  DIF板方案

## Slide 17: 下一步方案
将ASIC集成到探测器背面
FEB板
DIF板

## Slide 18: FEB板方案
阳极板分为16个区域
  不足64个Pad区域ASIC输入端接地
  所有的Pad用0603的电阻1MΩ接地
  每个区域选一个pad引出到SMA上(用0Ω电阻做跳线)

## Slide 19: Microroc控制信号
LVDS信号
  使用LVDS驱动器DS91M125
  1 to 4 M-LVDS驱动器
  最高工作频率125M
  一片Microroc需要4对LVDS信号

## Slide 20: Microroc控制信号
LVDS信号
  使用LVDS驱动器DS91M125
  1 to 4 M-LVDS驱动器
  最高工作频率125M
  一片Microroc需要4对LVDS信号

## Slide 21: Microroc测试信号
芯片的trigger信号通过多路选通器选通到DIF板
  低电平有效
芯片的成形输出送到SMA上
芯片的峰保输出送到DIF板，由ADC进行采集

## Slide 22: 刻度
使用DAC进行刻度
    1. 当开关断开时，电容C1上被充电至DAC输出电压值Vo
    2. 模拟开关闭合，C1上电荷通过S1流走，电压快速下降，由于S1的导通电阻极小，电压下降时间很短，阶跃信号产生
    3. 开关再次断开，DAC通过R1对电容C1进行充电
  DAC芯片TLV5618
    12-bit，参考电压选择1.25V
    一片芯片有两个DAC输出

## Slide 23: DIF板
Type C接口用于和DAQ板通讯
  Type C一共5对差分线
  通过差分转单端芯片连到FPGA
  考虑正反插的情况，5对差分线都连到FPGA上
光纤用于FELIX
AD9220用于测量峰保输出
Cy68013用于调试

## Slide 24: 进度&计划
进度
  DIF板原理图除FPGA外完成
  FEB板原理图远程
计划
  先设计FEB板PCB，以确定连接器信号顺序
  再设计DIF板PCB

## Slide 25
感谢聆听