## Slide 1: SDHCal设计方案
王宇
2017/08/16

## Slide 2: 阳极板(FEB)
阳极板分为16个区域
  不足64个Pad区域ASIC输入端接地
  所有的Pad用0603的电阻1MΩ接地
  每个区域选一个pad引出到SMA上(用0Ω电阻做跳线)

## Slide 3: 电源
电源芯片TPS7A85
  最大电流4A
  RMS噪声4.4uV
  PSRR(纹波抑制比): 40dB(f = 10kHz, Vout = 3.3V)
FEB板上有一片TPS7A85提供3.3V电源
也可以通过连接器由DIF板提供3.3V电源

## Slide 4: Microroc控制信号
LVDS信号
  使用LVDS驱动器DS91M125
  1 to 4 M-LVDS驱动器
  最高工作频率125M
  一片Microroc需要4对LVDS信号

## Slide 5: Microroc控制信号
LVCMOS信号
  信号分为两类
    由FPGA独立提供给每一串ASIC
    4串ASIC共用信号，通过驱动器提供给4串ASIC
  将74ACT11244的4个输入端连在一起，作为1驱动4驱动器

## Slide 6: Microroc测试信号
芯片的trigger信号通过多路选通器选通到DIF板
  低电平有效
芯片的成形输出送到SMA上
芯片的峰保输出送到DIF板，由ADC进行采集

## Slide 7: 刻度
使用DAC进行刻度
    1. 当开关断开时，电容C1上被充电至DAC输出电压值Vo
    2. 模拟开关闭合，C1上电荷通过S1流走，电压快速下降，由于S1的导通电阻极小，电压下降时间很短，阶跃信号产生
    3. 开关再次断开，DAC通过R1对电容C1进行充电
  DAC选择TLV5618
    12-bit，参考电压选择1.25V
    一片芯片有两个DAC输出

## Slide 8: 刻度
对Microroc刻度电容进行刻度
  Microroc每个通道都有内部刻度电容
  从Ctest管脚输入，由SC参数选通至64通道中的一个
  大小为0.5pF
  相对误差为±20%
  不同通道的电容之间的差异小于1%，同一批芯片的刻度电容误差小于1%
需要一个更加精确的刻度电容
  从芯片的一个输入端对芯片进行刻度
  再和内部刻度电容的结果对比
  最后使用刻度电容自动刻度
  10pF 5%精度的电容(1%的没有买到)

## Slide 9: DIF板
Type C接口用于和DAQ板通讯
  Type C一共5对差分线
  通过差分转单端芯片连到FPGA
  考虑正反插的情况，5对差分线都连到FPGA上
光纤用于FELIX
AD9220用于测量峰保输出
Cy68013用于调试

## Slide 10: 进度&计划
进度
  DIF板原理图除FPGA外完成
  正在设计FEB板原理图
计划
  先设计FEB板PCB，以确定连接器信号顺序
  再设计DIF板PCB