## Slide 1: SDHCAL工作汇报
洪道金、王宇
2017/06/21

## Slide 2: 串扰分析
找到击中pad，分析相邻pad信号。若其它pad有一个事例信号 过阈，则计1
  1mm准直孔
  击中方向有偏向
目标pad编号: A36 | 非目标pad信号分析（evts） |  | 
 | 过第一个阈 5fC | 过第二个阈 5fC | 过第三个阈 5fC
过第一个阈 5 fc： 186 （evts） | 2 | 0 | 0
过第二个阈 20 fc： 621（evts） | 9(1) | 19(7) | 0
过第三个阈 150 fc：6496（evts） | 431(18) | 230(17) | 157(17)
红色部分为九宫格内扣除ch28和ch35后过阈pad的总事例数(不包含目标pad ch36)

## Slide 3: 峰保功能
芯片low Gain shaper可以在hold信号到来时，保持住当时的值并输出
  触发输出经过FPGA延迟之后输出hold信号
  使用160M时钟控制延时

## Slide 4: 示波器得到的峰保波形
延迟和保持时间可以设定
Hold信号
峰保输出
Low Gain Shaper 输出
没有峰保输出
Low Gain Shaper 输出

## Slide 5: 使用ADC采集hold输出
ADC：
  采样率10M、12-bit、参考电压5V
  一个ADC码值对应
  每次hold输出采32次，然后平均
电子学测量结果

## Slide 6: Hold输出标定
线性拟合
  非线性部分还需精细测量来修正

## Slide 7: 基线测量
接上探测器，不开X光机，用ADC采Hold的输出
  一个ADC码值对应
  基线电压

## Slide 8: 能谱测量
X光机准直孔对准Pad36
  2.5mm准直孔
  测量时间50min
总计数：627104

## Slide 9: 周围Pad的能谱
X光机准直孔对准Pad36
  测量周围Pad，周围Pad有比较大的信号
  计数率低
击中通道
测量通道
测量通道
总计数：35656
总计数：37448

## Slide 10: 对比
击中通道
测量通道
测量通道
总计数：35656
总计数：37448
总计数：627104

## Slide 11: 目前的问题
使用2.5mm准直孔之后，周围Pad测到能谱了
  什么原因造成的？

## Slide 12: 下一步
测量击中Pad周围Pad的能谱
  增加测量时间
  把九宫格内都测完
测量均匀性
  ADC采不同Pad的能谱
  对比不同Pad的峰位
  准直孔用5mm的

## Slide 13: 改版&芯片采购
下一步先对30cm x 30cm探测器设计新的阳极板
待30cm x 30cm探测器调试完之后再设计40cm x 40cm探测器的阳极板
  提前在DIF板上将接口留好
芯片数量
  30cm x 30cm：16片，做一块
  40cm x 40cm：25片，做两块
  共计：16 + 25*2 = 66片，采购70片
封装问题
  考虑滤波电容摆放，使用TQFP封装