## Slide 1: SDHCAL工作汇报
洪道金、王宇
2017/07/05

## Slide 2: 均匀性
使用5mm准直孔，间隔一个Pad测量
  中间的Pad增益小于周围的Pad

## Slide 3: 探测效率：方案1
设定一个阈值，将Microroc的比较器输入到FPGA计数，同时将触发信号输入到FPGA计数
  通过FPGA内部的延迟(0~400ns)，即使触发比输入到Microroc的信号来得晚，也可以正确计数

## Slide 4: 探测效率:方案1
闪烁体测试
  闪烁体和探测器按如图方式摆放
  闪烁体接到两个比较器，然后输出通过逻辑插件转换成TTL电平送给FPGA作为触发
侧视图
俯视图
闪烁体过阈信号
闪烁体过阈信号
TTL触发信号
30ns

## Slide 5: 结果
电子学：
  即使触发信号比电荷输入信号晚300ns，也可以正确计数
探测器
  Microroc设置5fC的阈，

## Slide 6: 探测效率：方案2
使用Microroc的采数功能，触发信号到来的时候开始采数
  统计总计数和采回数据包个数，分析触发率，同时可以得到宇宙线击中位置

## Slide 7: 探测效率：方案2
触发信号到开始采集信号之间延迟为22ns
测量得到的探测效率50%~70%
触发信号
开始采集信号
22ns
6.2ns

## Slide 8: 分析
只要在触发来的时候有信号输入，就能够被记录下来
即使错开，闪烁体还是太大
  可能存在穿过了闪烁体而没有穿过GEM的事例
  有没有小一点的闪烁体？
  如果没有小一点的闪烁体，可不可以通过计算的办法将探测效率修正回去